公司非破壞照相檢驗設備年度偵測報告

| 設施經營者： |  |  |  |  |  |  | 電話：（ ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設施經營者地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設施經營負責人： |  |  |  |  | 身份證字號： |  | 出生日期： 年 月 日 |  |  |
| 輻射工作人員： |  |  |  |  |  | 證書字號：輻安證字第 號 |  |  |  |
| 輻射防護人員： |  |  |  |  |  | 證書字號：輻專員字第 號 |  |  |  |
| 放射線照相裝備之廠牌： |  |  |  |  |  | 型號： |  | 序號： |  |
| 使用核種名稱： 活度： TBq（Ci） 屏體所含耗乏鈾重量： Kg（lb） |  |  |  |  |  | 型號： |  | 序號： |  |
| 貯存地點： 許可證字號：物字第 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢查結果 |  | 檢 查 內 容 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | □是□否 |  | 每一項放射線照相裝備應貼有下列資料之標示1.核種名稱2.活度及出廠日期3.射源之型、序號4.射源製造者5.設施經營者之名稱、地址、電話。 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | □是□否 |  | 每一射源及射源裝置上應貼有「危險！放射性物質」之清晰標示。 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | □是□否 |  | 放射線照相裝備不得進行危及系統安全之改裝。 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | □是□否 |  | 控制纜與射源裝置間之掛鉤，應設計成當射源搖出導管時，不論在正常或異常狀況下，均不能脫落。 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | □是□否 |  | 當射源收回屏蔽體定位時，屏蔽體應能自動保全射源裝置(上鎖)。 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | □是□否 |  | 放射線照相裝備於貯存及運送狀態時，其射源進出頭，閉鎖箱及驅動纜接頭應具備安全塞或安全蓋。 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | □是□否 |  | 射源導管應通過壓碎及扭結測試。 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | □是□否 |  | 射源應經由導管始可送出裝置。 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | □是□否 |  | 射源導管之曝露頭應通過張力測試。 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | □是□否 |  | 執行放射線照相時，射源導管末之曝露頭必須接上，以防止射源脫落。 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | □是□否 |  | 在射源處於關閉情況下，如放射線照相裝備之任何外表距離射源小於10公分，則距離裝備表面15公分之劑量曝露率不得大於0.5毫西弗/小時；如放射線照相裝備之任何外表距離射源大於10公分，則裝備任何表面之劑量曝露率不得大於2毫西弗/小時，距離裝備表面1公尺之劑量曝露率不得大於0.1毫西弗/小時。 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | □是□否 |  | 輻射污染洩漏測試結果應小於185Bq(0.005μCi)。 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | □是□否 |  | 每次使用放射線照相裝備前，應檢查是否具有明顯之缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 14. |  | □是□否 |  | 放射線照相裝備之貯存場所是否張貼輻射警示標誌、「注意！放射性物質」或「危險！放射性物質」之警語。 |  |  |  |  |  |
| 15. |  | □是□否 |  | 輻射偵檢儀應至少每年校正乙次，偵檢儀應可測量10微西弗/小時至10毫西弗/小時之範圍。 |  |  |  |  |  |
| 16. |  | □是□否 |  | 輻射工作人員是否已申請個人輻射劑量佩章，執行劑量偵測。 |  |  |  |  |  |
| 17. |  | □是□否 |  | 備註： |  |  |  |  |  |

檢查結果：□ 合格 □ 不合格           檢查日期：    年    月    日

檢查人員簽章：                        輻射防護人員簽章：

單位印信