醫用診斷型X光機輻射安全測試報告

（登設字            號或申請文號                     ）

- 申請單位基本資料：

| 醫療機構代碼 |  | 醫療機構名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位名稱 |  | 地址 |  |
| 聯絡人 |  | 聯絡電話 |  |
| 負責操作人員 |  | 操作人員證照號碼 | （相關執業執照或輻防人員或輻射安全證書或訓練合格證明） |

- 設備類別：

| □診斷型X光機（含透視） | □診斷型X光機（不含透視） | □心導管或血管攝影用X光機 |
| --- | --- | --- |
| □巡迴車用X光機 | □震波碎石定位用X光機 | □X光模擬定位儀 |
| □乳房攝影用X光機 | □乳房攝影用X光機（巡迴車） | □乳房攝影用X光機（biopsy） |
| □研究用（固定型） |  |  |

三、測試事由：工程完竣日期     年     月     日；測試日期     年     月     日

| □新申請＊ | □變更作業場所或遷移新址＊ | □恢復使用（逾原下次應登記備查日期）＊ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □改裝＊ | □5年測試 | □更換X光管 | □其他（ ） |

(有＊符號之測試事由，應於工程完竣後30日內向主管機關申請登記備查，並上傳本測試報告，

且本測試報告應留存備查5年。）

四、設備基本資料：

設置地點或車號：                  （請詳填，例：台北院區第一大樓5樓放射科102室）

| 名 稱 | 廠 牌 | 型 號 | 序 號 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｘ 光 機 |  |  |  |  |
| Ｘ 光 管 （ 個） |  |  |  |  |
| 最大管電壓 kVp；最大管電流 mA；最長照射時間 秒 |  |  |  |  |

五、測試項目：（合格項目請打「V」、免驗項目劃□）

| 一般規定 | □1.備有本設備之操作手冊。 □2.備有適當之鉛防護圍裙。 □3.門扉上裝有與X光機連動之安全連鎖裝置。 □4.門扉上裝有標準之輻射示警標誌，並有X光室或輻射管制區等警語。 □5.X光室外門上裝有輻射警示燈，並與輻射連動。 （若X光機因原廠設計輻射警示燈無法與輻射連動，則輻射警示燈應與安全連鎖連動。） □6.備有限制有用射柱大小之□錐體 □準直儀。 □7.準直儀光闌指示燈光照射範圍一致。（應小於靶至檯面距離之2%；無光闌指示燈者、 乳房攝影用X光機及乳房攝影用X 光機（巡迴車）免實施本項測試。） □8.有用射柱全部永久過濾片不小於2.5 mmAl eq.。 （加鋁套筒/未加鋁套筒之比值： / ） （乳房攝影用X光機及乳房攝影用X 光機（巡迴車）免實施本項測試。） |
| --- | --- |
| 透視相 | □1.透視開關屬於控鈕型（Dead-Man Type），且X光機必須可以顯示透視的累積時間， 並具有5分鐘警示功能，5分鐘後計時裝置必須重新設定才可消除警示聲音。 □2.透視管球之靶至照射檯面之距離不小於30公分。 |
| 關項目 | □3.有用射柱可隨時被限制在螢光屏或影像加強器內。 □4.透視時照射檯面之空氣克馬率不超過87 mGy/min（87 mSv/min） (測定條件 kVp mA sec)。測得數據 。 □5.螢光屏之防護玻璃其鉛厚當量為 mmPb eq.。（無螢光屏之設備免實施本測試） 最高管電壓為70kVp(含)以下時，不小於1.5 mmPb eq.。 最高管電壓為70kVp至100 kVp(含)時，不小於2.0 mmPb eq.。 最高管電壓為100kVp以上時，每增1kVp增加0.01 mmPb eq.。 □6.螢光屏下之鉛帷面積不少於45公分×45公分。（無螢光屏之設備免實施本項測試） □7.鉛帷能隨螢光屏在水平或垂直位置移動，且其鉛厚當量不少於0.5 mmPb eq.。（無 螢光屏之設備免實施本項測試） |
| 醫療品保相關項目 | 乳房攝影用X光機、乳房攝影用X光機（巡迴車）、X光模擬定位儀及心導管或血管攝影用X光機須加填以下項目。 □1.醫療曝露品保人員人數及資格符合法規規定，且與主管機關核定醫療曝露品保組織 一致。 □2.各項醫療曝露品保測試結果均符合法規規定。 （請檢附本設備完整年度及非年度品保測試紀錄，測試設備須於有效校正期限內。如 本次工程不影響醫療曝露品保作業，則免執行醫療曝露品保測試。） □3.各項醫療曝露品保測試紀錄應保存3年。 |

六、X光管之輻射偵測：

請註明測量點及距靶1公尺處最高滲漏輻射空氣克馬值：「小於0.87 mGy/h（0.87 mSv/h）」

七、X光室之輻射偵測：

| 測定條件 kVp mA sec |  |
| --- | --- |
| □管制區內操作人員或工作人員居佔位置之 劑量率應不超過10 Sv/h。 (＞10 Sv/h者須附符合工作人員年劑量限度說明) | □管制區外距任何可接近X光室四周障壁外表 面30公分處之劑量率應不超過0.5 Sv/h。 （＞0.5 Sv/h者須附符合一般人年劑量限度說明） |

X光室及周圍環境平面圖(測得之劑量率平均值請註明於圖上相關位置)

1、測量儀器廠牌                  型號                 序號                。

2、測量儀器校正日期     年     月     日。

3、背景劑量率                  Sv/h。

4、可發生游離輻射設備位於     樓，樓上位置為           （劑量率

Sv/h），樓下位置為              （劑量率              Sv/h）。

八、測試時相關照片（應含設備外觀、廠牌型號序號之銘牌及輻射安全測試使用之設備）：

九、測試單位資料：

測試單位編號                    測試單位名稱

輻射防護人員簽章                輻射防護人員證書字號 輻專師/員字第        號

醫療機構陪檢人員簽章                聯絡電話　　　　        分機

單位印信

十、測試結果：□合格   □不合格

註：1.本報告應確實填寫並用印。

2.新申請、變更作業場所或遷移新址、恢復使用（逾原下次應登記備查日期）及改裝者，

設施經營者應於X光機安裝、改裝工程完竣後30日內於主管機關網站「輻射防護雲化服務系統」填具登記備查申請並上傳本測試報告，線上傳送主管機關審查。

每5年於同意登記月份之前後3個月內實施輻射安全測試（無涉及安裝、改裝之5年定期測試）及更換X光管後實施輻射安全測試者，無須向主管機關申報。

3.醫療機構應將本報告留存備查5年。

4.本報告格式自112年9月27日起使用。