附件二之二(範例)                                           直線加速器每日品質保證測試

醫院：______________ ；許可證號碼：醫設字第           號       檢查月份：____年_____月

校驗儀器：______________ 總評：	 □合格   □	不合格          覆核人員簽名：_____________

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 視聽 監視器 | 治療室門連鎖 | 光子輸出劑量 (一致性) 10×10 100MU 6X 10X 6X(FFF) 10X(FFF) | 電子輸出劑量 (一致性) 20×20cone 100MU 6E 9E 12E 15E 18E 21E | 定位 雷射 (≦2mm) | 光學距離指示器 (≦2mm) | 檢查人員簽名 | 備註 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

直線加速器每月品質保證測試

醫院：______________ ；許可證號碼：醫設字第           號  檢查日期 ：____年____月____日

總評：	□合格	□不合格       檢查人員簽名：_____________；覆核人員簽名：_____________

| ### 項次 | ### 每月測試項目 (Monthly check items) | ### 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光子輸出劑量(準確性) Photon output calibration (Accuracy) (詳細結果另附表) 測量假體： 劑量測量系統： 校正日期： | ≦2% | 照野： 1010 cm 深度/增建帽厚度： SSD： 100 cm 百分誤差： % |
| 2 | 電子輸出劑量(準確性) Electron output calibration (Accuracy) (詳細結果另附表) | ≦2% | 照野： 1515 cm 深度/增建帽厚度：dmax SSD： 100 cm 百分誤差： % |
| 3 | 光子射束中心軸於治療深度之劑量參數 Photon central axis dosimetry parameter constancy | ≦2% (量測值與基準值差異) |  |
| 4 | 電子射束中心軸於治療深度之劑量參數 Electron central axis dosimetry parameter constancy | ≦2% (量測值與基準值差異) or ≦2mm (治療深度內) |  |
| 5 | 光子射束剖面劑量分佈一致性 Photon flatness constancy | ≦2% (FFF：量測值與基準值差異) or (Non FFF：平坦性之計算值與基準值差異) | 6X、10X、6X(FFF)、10X(FFF) |
| 6 | 電子射束剖面劑量分佈一致性 Electron flatness constancy | ≦3% (平坦性之計算值與基準值差異) | 6E、9E、12E、15E、18E、21E |
| 7 | 光子對稱性註 Photon symmetry constancy | ≦3% (計算值) | 6X、10X、6X(FFF)、10X(FFF) |
| 8 | 電子對稱性 Electron symmetry constancy | ≦3% (計算值) | 6E、9E、12E、15E、18E、21E |
| 9 | 光照野與輻射照野一致性 Light/radiation field coincidence | ≦2mm | 測量設備： 照野：5、10、15、20cm SAD：100 cm 最大誤差： mm |
| 10 | 旋轉臂及準直儀角度指示器 Gantry,collimator angle indicators | ≦0.5度(數位式) ≦1度(機械式) | Gantry / Collimator 0： 90： 180： 270： |
| 11 | 十字交叉線中心位置 Cross-hair centering | ≦直徑2mm圓形範圍 |  |
| 12 | 照野指示器 Field size indicators | ≦2mm | X1、X2、Y1、Y2 |
| 13 | 準直儀對稱性 Collimator symmetry | ≦2mm |  |
| 14 | 備用輻射遮擋器與多葉準直儀相對位置準確性 Relative positional accuracy of backup jaw and MLC | ≦2mm (僅適用於具備此裝置之治療設備，例如：Elekta Linac) |  |
| 15 | 多葉準直儀葉片遷移速度 MLC speed | ≦0.5cm/sec (設定之葉片遷移速度與實測值) (僅適用於執行動態強度調控與強度調控弧形治療技術之設備) |  |
| 16 | 多葉準直儀葉片位置準確度 Leaf of MLC position accuracy | ≦2mm (non IMRT) or ≦1mm (IMRT) |  |
| 17 | 緊急關閉按鈕 Emergency-off switch | 功能正常 |  |
| 18 | 楔形濾器、電子錐連鎖裝置 Wedge, electron cone interlock | 功能正常 |  |

註：

- 平坦性：於假體內參考深度下輻射照野面積百分之八十內，最大劑量（Dmax）和最小劑量（Dmin）之差與其和之百分比值。平坦性＝〔（Dmax－Dmin）／（Dmax＋Dmin）］× 100%

- 對稱性：於假體內參考深度下輻射照野面積百分之八十範圍內，在照野中心軸兩邊等距離內，分別取其劑量值差異最大D1及D2點之劑量，兩點劑量之差與該兩點任一點劑量之百分比值。對稱性＝［（D1－D2）/D1或D2］× 100%。D1或D2值取其差異較大者計算。

- 移除整平濾片（Flattening filter free，FFF）式光子射束不須執行對稱性較驗。

分析及評估：

直線加速器每年品質保證測試

醫院：______________ ；許可證號碼：醫設字第           號         檢查日期：___年___月__日

總評：□合格	□不合格           檢查人員簽名：_____________ ；覆核人員簽名：_____________

游離腔/計讀儀：______________  (校正日期：         )         測量假體：__________________

| 項次 | ### 每年測試項目(Annual check items) | 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月品質保證測試項目 |  |  |
| 2 | 準直儀輻射旋轉中心 Collimator radiation isocenter | ≦直徑2mm圓形範圍 |  |
| 3 | 旋轉臂輻射旋轉中心 Gantry radiation isocenter | ≦直徑2mm圓形範圍 |  |
| 4 | 治療床輻射旋轉中心 Couch radiation isocenter | ≦直徑2mm圓形範圍 |  |
| 5 | 治療床位移準確性 Couch movement accuracy | ≦2mm |  |
| 6 | 多葉準直儀葉片穿透率 MLC transmission rate | ≦（基準值+0.5%） |  |
| 7 | 多葉準直儀葉片位置再現性 MLC position reproducibility | ≦2mm (non IMRT) or ≦1mm (IMRT) |  |
| 8 | 光子照野因子 Photon field size factor constancy | ≦2% |  |
| 9 | 電子錐因子 Electron cone factor constancy | ≦2% |  |
| 10 | 光子/電子射束中心軸百分深度劑量比，組織與假體比或組織與最大劑量比Photon/electron central axis PDD, TPR or TMR constancy | ≦2% | 照野：5,10,15,20,25 cm 深度：0.5,5,10,15,20 cm 最大百分誤差： 平均百分誤差： |
| 11 | 穿透因子 Transmission factor constancy | ≦2% |  |
| 12 | 楔形濾器穿透因子 Wedge transmission factor constancy | ≦2% | 楔形濾器：15,30,45,60 度 照野：5,10,15 cm 深度：5~10 cm 最大百分誤差： 平均百分誤差： |
| 13 | 監測游離腔之線性 Monitor chamber linearity | ≦2% |  |
| 14 | 區域監測器 Area monitor | 功能正常 |  |
| 15 | 安全性連鎖 (含門、緊急停止與臨時中斷) Safety interlock | 功能正常 |  |

分析及評估：