| □ 許可類 | 非醫用可發生游離輻射設備輻射安全測試報告 |
| --- | --- |
| □ 登記類 |  |

一、申報單位基本資料

單位：　　　　　　　　　　　　　　　     負責人：　　 　 　　電話：

代碼：　　　     (核安會列管之工作單位編號)聯絡人：　　 　　　 電話：

單位地址：　  　 縣市　   　市鄉鎮區　   　　路街　　   段    　   巷　 　 弄　　 號

使用場所：　   　縣市　   　市鄉鎮區　 　  　路街　　   段    　   巷　 　 弄　　 號

裝設地點：                                (裝設處所、房間，例：台北校區F棟5樓X光室)

負責操作人員：　　　　　    證書號碼：　　　　      (輻防人員、輻安證書或訓練合格證明)

二、申報事由(證照號碼：               ；雲化系統申請文號：                     )

| □新申請 | □五年屆期測試 | □換X光管或加速管 | □恢復使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| □遷移新址 | □變更作業場所 | □改裝 | □其他 |

三、設備基本資料：

| 用途 | ﹙例:測量控制、分析鑑定、學術研究、獸醫X光機…) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備廠牌 |  | 型號 |  | 序號 |  |  | 年 月製造 |
| X光管 | 個 | 型號 |  | 序號 |  |  | 年 月製造 |
|  |  | 型號 |  | 序號 |  |  | 年 月製造 |
| X光機最高能量 | kVp mA sec |  |  | 設備外觀尺寸 |  | (或標示於附頁) |  |
| 加速管 | 輻射線種類及最高能量 |  |  | ﹙keV或MeV﹚ |  |  |  |
|  | 最大輸出劑量率 |  |  | （cGy/min或R/min） |  |  |  |

四、檢查項目：(以註記於□內；免驗項目劃□並說明)      檢測日期：　　年　月　日

| 檢查內容 |  | 合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「設備」與原廠型錄及圖說相符。﹙適用「新申請」案﹚ | □ 實際操作條件不得超過本測試報告之測試條件 |
| 2 | 裝有安全連鎖裝置及明顯警示燈，拆卸、開啟照射室門或「設備」防護罩時，將自動停止產生輻射。 | □ |
| 3 | □「設備」之照射室人員無法進入； □裝有視窗或閉路電視，得以確認照射時照射室內無人逗留； □照射室內備有啟動照射之警示、緊急停止照射及緊急開門等裝置。 | □ |
| 4 | 「設備」之外表面有明顯可見的輻射示警標誌，及表示「本儀器內含輻射源，報廢前應經核能安全委員會核准」之警語。 | □ |
| 5 | 獸醫用「設備」具有適當之輻射防護裝具。(檢附照片) | □ |
| 6 | 偵測結果如下﹙請填附頁﹚： 管制區外： μSv/hr (＞0.5μSv/hr者需附符合劑量限度說明)。 管制區內□無人員居佔(免測劑量率)； 管制區內□有人員居佔，劑量率： μSv/hr (≧10μSv/hr者需附符合劑量限度明)。 □「櫃型或行李檢查X光機、離子佈植機、電子束焊機或靜電消除器」正常使用時，可接近表面5公分處劑量率： μSv/hr (不得>5μSv/hr)。 檢查條件： kVp mA sec 背景輻射： μSv/hr 偵測儀器廠牌： 型號： 序號： 校 正 單 位 ： 校正日期： 年 月 日 | □ |

受託檢查單位：                           核安會認可證字號：輻防偵字               號

檢查人員簽章：　　　 　              　  輻專師(員)字第  　                      　號

申報單位輻射防護作業管理人員簽章：　　          　   電話：

(申報單位須設置輻射防護人員或輻射防護管理組織者，須由權責人員或組織簽章)

申報單位印信

受託檢查單位印信

附頁

檢查照片及場所偵測示意圖 (拍照日期:                )

1、使用場所周圍環境(道路)示意圖及裝設處所、房間或儲存位置之平面圖：

(測得之劑量率請註明於圖上相關位置，並標示輻射源位置及管制區範圍。)

(欄位空間如不足，請自行增添頁面。)

2、測試時相關照片：

(應含設備外觀、廠牌型號序號之銘牌、輻射示警標誌及許可類設備X光管等相關照片。)

(欄位空間如不足，請自行增添頁面。)

3、免驗項目之補充說明：

填寫輻射安全測試報告注意事項：

- 本報告應確實填寫並用印。

- 尺寸欄位須標示[長x寬x高]或[圓柱直徑x長度]。

- 輻射源或其容器(裝備)之照片必須有清晰能辨識之標幟銘牌(廠牌、型號、序號)。

- 須有輻射源裝備之適當全景照片。

- 必須有輻射示警標誌之照片。

- 裝設處所、房間平面圖，必須能夠定位或標註該空間之相對位置。

- 若有管制區，請於現場及平面圖內標示清楚。

- 若相關資料填寫無法配合本會之測試報告格式，可用附頁加註說明，例如本會之平面圖欄位太小，可另頁附加清晰較大之平面圖。

- 若該輻射源為備品，有可能裝設在應裝設位置或貯存於庫房，必須加註清楚，並說明庫房之保安措施。

- 若需向本會申報，測試報告完成後，請儘速於1個月內向本會申報。

- 實際操作條件不得超過本測試報告之測試條件。

- 獸醫用「設備」具有適當之輻射防護裝具，若無前述防護裝具者，請檢附說明。