        公司非破壞照相檢驗設備輻射安全測試報告
設施經營者：					電話：（ ）
設施經營者地址：
設施經營負責人：			身份證字號：		出生日期： / 年 月 日
輻射工作人員：				證書字號：輻安證字第 號
輻射防護人員：				證書字號：輻專員字第 號
放射線照相裝備之廠牌：				型號：		序號：
使用核種名稱： / 活度： TBq（Ci） / 屏體所含耗乏鈾重量： Kg（lb）				型號：		序號：
貯存地點： 許可證字號：物字第 號
項次	檢查結果	檢 查 內 容
1.	□是□否	每一項放射線照相裝備應貼有下列資料之標示1.核種名稱2.活度及出廠日期3.射源之型、序號4.射源製造者5.設施經營者之名稱、地址、電話。
2.	□是□否	每一射源及射源裝置上應貼有「危險！放射性物質」之清晰標示。
3.	□是□否	放射線照相裝備不得進行危及系統安全之改裝。
4.	□是□否	控制纜與射源裝置間之掛鉤，應設計成當射源搖出導管時，不論在正常或異常狀況下，均不能脫落。
5.	□是□否	當射源收回屏蔽體定位時，屏蔽體應能自動保全射源裝置(上鎖)。
6.	□是□否	放射線照相裝備於貯存及運送狀態時，其射源進出頭，閉鎖箱及驅動纜接頭應具備安全塞或安全蓋。
7.	□是□否	射源導管應通過壓碎及扭結測試。
8.	□是□否	射源應經由導管始可送出裝置。
9.	□是□否	射源導管之曝露頭應通過張力測試。
10.	□是□否	執行放射線照相時，射源導管末之曝露頭必須接上，以防止射源脫落。
11.	□是□否	在射源處於關閉情況下，如放射線照相裝備之任何外表距離射源小於10公分，則距離裝備表面15公分之劑量曝露率不得大於0.5毫西弗/小時；如放射線照相裝備之任何外表距離射源大於10公分，則裝備任何表面之劑量曝露率不得大於2毫西弗/小時，距離裝備表面1公尺之劑量曝露率不得大於0.1毫西弗/小時。
12.	□是□否	輻射污染洩漏測試結果應小於185Bq(0.005μCi)。
13.	□是□否	每次使用放射線照相裝備前，應檢查是否具有明顯之缺陷。
14.	□是□否	放射線照相裝備之貯存場所是否張貼輻射警示標誌、「注意！放射性物質」或「危險！放射性物質」之警語。
15.	□是□否	輻射偵檢儀應至少每年校正乙次，偵檢儀應可測量10微西弗/小時至10毫西弗/小時之範圍。
16.	□是□否	輻射工作人員是否已申請個人輻射劑量佩章，執行劑量偵測。
17.	□是□否	備註：

檢查結果：□ 合格 □ 不合格 檢查日期： 年 月 日
檢查人員簽章： 輻射防護人員簽章：

單位印信