附件五之二(範例)                             電腦斷層治療機每日品質保證測試

醫院：______________；許可證號碼：醫設字第          號 檢查月份：_____年_____月

校驗儀器：______________ 總評：	□合格 □不合格      覆核人員簽名：____________

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 視聽 監視器 | 治療室門連鎖 | 定位雷射 (≦2mm) | 移動式雷射(≦2mm) | 檢查水溫及熱機 | 光子輸出劑量一致性 5×40cm, 6MV(≦3%) | MVCT 空氣校正 | 檢查人員 簽名 | 備註 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

電腦斷層治療機每月品質保證測試

醫院：______________；許可證號碼：醫設字第         號 檢查日期 ：___年___月___日

總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：_____________； 覆核人員簽名：_____________

| ### 項次 | ### 每月測試項目 (Monthly check items) | ### 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可動雷射之位移正確性 Moving laser alignment accuracy | ≦2mm |  |
| 2 | 固定雷射位置準確性 Stationary laser alignment accuracy | ≦2mm |  |
| 3 | 旋轉臂及治療床同步性 Gantry and couch synchronization | ≦2mm | 誤差： mm |
| 4 | 治療床垂直升降位置準確性 Vertical motion of couch | ≦1mm | 誤差： mm |
| 5 | 治療床前進後退位置準確性 Longitudinal motion of couch | ≦1mm | 誤差： mm |
| 6 | 光子輸出劑量準確性 Photon output accuracy (詳細結果另附表) 測量假體：固態水假體 劑量測量系統：Exradin A1 校正日期： | ≦2% | 照野： 540 cm 深度/增建帽厚度：1.5 cm SSD： 85 cm 百分誤差： % |
| 7 | 光子射束中心軸於治療深度之劑量參數 Photon beam central axis dosimetry parameter constancy | ≦2% or ≦2mm (點測量) |  |
| 8 | 射束停止按鈕 Radiation interrupt stop button | 功能正常 |  |

分析及評估：

電腦斷層治療機每年品質保證測試

醫院：_____________；許可證號碼：醫設字第         號  檢查日期：___年___ 月___日

總評：□合格	□不合格   檢查人員簽名：_____________ ；覆核人員簽名：_____________

游離腔/計讀儀：______________  (校正日期：         )測量假體：__________________

| 項次 | 每年測試項目(Annual check items) | 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月品質保證測試項目 |  |  |
| 2 | 光子輸出劑量準確性 Photon output accuracy | ≦2% | 照野： 540 cm 深度/增建帽厚度：1.5 cm SSD： 85 cm 百分誤差： % |
| 3 | 光子射束中心軸於治療深度之劑量參數 Photon central axis dosimetry parameter constancy | ≦2% |  |
| 4 | 確認射束長軸及橫軸剖面劑量之穩定性 Photon Beam Profile Dosimetry Parameter Constancy | 1.寬度為五十、二十五及十毫米之射束每一點劑量與基準值差異： (1)長軸剖面：≦2% (2)橫軸剖面：≦2% 2.寬度為五十、二十五及十毫米之射束劑量點空間位置與基準值差異： (1)長軸剖面：分別為≦0.5、≦0.25及≦0.1mm (2)橫軸剖面：皆須≦1mm | 1.長軸: 2.橫軸: |
| 5 | 導航影像(MVCT)之輻射劑量 MVCT dosimetry check | ≦40mGy (7張影像) |  |
| 6 | 準直儀中心與輻射照野對準之正確性 Central y-axis alignment | ≦0.5 mm及≦0.5° |  |
| 7 | 多葉式準直儀旋轉中心之扭曲測試 MLC center-of-rotation twist test | ≦1.5mm及≦0.5° |  |
| 8 | 治療床面之水平 Couch Level | ≦0.5% |  |
| 9 | 緊急關閉按鈕 Emergency Stop Button | 功能正常 |  |
| 10 | 區域監測器 Area Survey Monitor | 功能正常 |  |
| 11 | 安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷) Safety Interlock (Door, Emergency stop and Interruption) | 功能正常 |  |

分析及評估：