附件_____

醫院               部門      X光模擬定位儀每日品質保證測試

機器名稱:                  校驗儀器:________________  檢查月份: ____年_____月

總評：	合格	不合格                          覆核人員簽名:_____________

| 日期 | 定位雷射 ±2 mm | 光學距離指示器 ±2 mm | 照野指示器 ±2 mm | 視聽 監視器 | 模擬定位攝影室門連鎖 | 檢查人員 簽名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |

醫院              部門       X光模擬定位儀每月品質保證測試

機器名稱: __________ 	檢查日期: ___年___月___日 	檢查人員簽名:_____________

總評：	合格	不合格					  		 覆核人員簽名:_____________

檢測內容：

| 測試項目 | 結果 | 容許值 |
| --- | --- | --- |
| S2-1. 旋轉臂角度指示器(Gantry angle indicator) | 0： 90： 180： 270： | ±1 |
| S2-2. 準直儀角度指示器 (Collimator angle indicator) | 0 (180)： 90： 270： | ±1 |
| S2-3. 十字交叉線中心位置 (Cross-hair center) |  | 2 mm圓形直徑 以下 |
| S2-4. 照野指示器 (Field size indicators) | 55cm照野： 1010cm照野： 3030cm照野： | ±2 mm |
| S2-5. 光照野與輻射照野一致性(Light/radiation field coincidence) | SAD： 100 cm 照野： 1010 cm： 2020 cm： | ±2 mm |
| S2-6. 輻射安全連鎖 (Radiation safety) |  | 功能正常 |

分析及評估：_____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

醫院              部門       X光模擬定位儀每年品質保證測試

機器名稱: __________ 	檢查日期: ___年___月___日 	檢查人員簽名:_____________

總評：	合格	不合格					       覆核人員簽名:_____________

檢測內容：

| 測試項目 | 結果 | 容許值 |
| --- | --- | --- |
| S3-1.準直儀機械旋轉中心 (Collimator mechanical isocenter) | 誤差： | 2 mm圓形直徑 以下 |
| S3-2.旋轉臂機械旋轉中心 (Gantry mechanical isocenter) | 誤差： | 2 mm圓形直徑 以下 |
| S3-3.治療床機械旋轉中心(Couch mechanical isocenter) | 誤差： | 3 mm圓形直徑 以下 |
| S3-4.治療床縱向、側向及垂直升降 (Movement of couch) | 縱向誤差： 側向誤差： 垂直誤差： | ±2 mm |

分析及評估：_____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________