附件七之二(範例)                                             加馬刀每日品質保證測試

醫院：______________ ；許可證號碼：醫物字第           號       檢查月份：____年_____月

總評：	合格	不合格                                    覆核人員簽名：_____________

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 治療機及控制檯指示燈 | 視聽監視器 | 治療室門連鎖 | 緊急停止裝置 | 空機運轉 | 輻射警示器功能 | 緊急釋放病人工具 | 自動位置系統 | 檢查人員簽名 | 備註 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註一：新型加馬刀校驗項目僅需執行表格項次1～項次4、項次6。                                       加馬刀每月品質保證測試

醫院：______________ ；許可證號碼：醫物字第           號    檢查日期 ：___年___月___日

總評：	合格	不合格       檢查人員簽名：_____________；覆核人員簽名：_____________

游離腔/計讀儀：____________（校正日期：           ） 測量假體：_____________

| 項次 | 每月測試項目 | 容許值 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炮耳測試 (Trunnion Test) | ≦0.5 mm |  | 新型加馬刀不須執行(詳見註解) |
| 2 | 頭盔(Helmet)識別碼檢查 | 吻合 (用原廠測試工具) |  | 新型加馬刀不須執行(詳見註解) |
| 3 | 頭盔帽(Helmet cap) 接合測試 | 正常 (用原廠測試工具) |  | 新型加馬刀不須執行(詳見註解) |
| 4 | 頭盔左右微開關檢查 | ≦0.1 mm (用原廠測試工具) |  | 新型加馬刀不須執行(詳見註解) |
| 5 | 設定計劃與實際使用是否吻合 (Plan V.S. Actual Interlock) | 吻合 |  |  |
| 6 | 輸出劑量準確性 | ≦2% |  |  |
| 7 | 計時器準確性 | ≦0.01 min |  |  |
| 8 | 病患定位系統(PPS)與治療系統機械中心點(RFP)的一致性 | ≦0.5 mm |  | 舊型加馬刀不須執行(詳見註解) |

註：

- 舊型加馬刀執行項次1～項次7。

- 新型加馬刀設計沒有頭盔(Helmet)、炮耳 (Trunnion)及自動位置系統 (APS Positioning Mechanical)功能，故進行項次5～項次8。

分析及評估：_____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

加馬刀每年品質保證測試

醫院：______________ ；許可證號碼：醫物字第           號    檢查日期：___年___月__日

總評：合格	不合格     檢查人員簽名：_____________ ；覆核人員簽名：_____________

游離腔/計讀儀：____________（校正日期：           ） 測量假體：_____________

| 項次 | 每年測試項目 | 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 當月應執行品質保證測試項目 |  |  |
| 2 | 準直儀輸出因子 | ≦5% (量測值與基準值之差異) | 舊型加馬刀不須執行 (詳見註解) |
| 3 | 頭盔輸出因子 | ≦5% (量測值與基準值之差異) | 新型加馬刀不須執行 (詳見註解) |
| 4 | 輻射與機械中心點吻合測試 | ≦0.3mm |  |
| 5 | 輻射洩漏測試 | 符合游離輻射防護法 |  |
| 6 | 輸出劑量準確性 | ≦2% |  |

註：

(一)	舊型加馬刀執行項次3～項次6。

(二)	新型加馬刀設計沒有頭盔(Helmet)、炮耳 (Trunnion)及自動位置系統 (APS Positioning Mechanical)功能，故執行項次2、項次4~項次6。

分析及評估：_____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________