醫用牙科型X光機輻射安全測試報告
（登設字 號或申請文號 ）
申請單位基本資料：
醫療機構代碼		醫療機構名稱
單位名稱		地址
聯絡人		聯絡電話
負責操作人員		操作人員證照號碼	（相關執業執照或輻防人員或輻射安全證書或訓練合格證明）

設備類別：
□牙科型X光機	□牙科型X光機（巡迴車）

三、測試事由：工程完竣日期 年 月 日；測試日期 年 月 日
□新申請＊	□變更作業場所或遷移新址＊	□恢復使用（逾原下次應登記備查日期）＊
□改裝＊	□5年測試	□更換X光管	□其他（ ）

  (有＊符號之測試事由，應於工程完竣後30日內向主管機關申請登記備查，並上傳本測試報告，
   且本測試報告應留存備查5年。）
四、設備基本資料：
 設置地點或車號： （請詳填，例：台北院區第一大樓5樓牙科102室）
名 稱	廠 牌	型 號	序 號	備 註
Ｘ 光 機
Ｘ 光 管
最大管電壓 kVp；最大管電流 mA；最長照射時間 秒

五、測試項目：（合格項目請打「V」、免驗項目劃□)
一般規定	□1.備有本設備之操作手冊。 / □2.備有適當之鉛防護圍裙。 / □3.門扉上裝有與X光機連動之安全連鎖裝置。 / □4.門扉上裝有標準之輻射示警標誌，並有X光室或輻射管制區等警語。 / □5.X光室外門上裝有輻射警示燈，並與輻射連動。 / （若X光機因原廠設計輻射警示燈無法與輻射連動，則輻射警示燈應與安全連鎖連 / 動。） / □6.錐體尖端照射區域之X光照野直徑不大於7.6 公分。（無錐體者免驗） / □7.靶至皮膚距離在最高管電壓為□50kVp(含)以上時，不小於18公分。 / □50kVp以下時，不小於10公分。 / □8.有用射柱全部永久過濾片： / □在管電壓為70kVp(含)以下時，不小於1.5 mmA1 eq.。 / □在管電壓為70kVp以上時，不小於2.5 mmA1 eq.。 / （加鋁套筒/未加鋁套筒之比值： / ）

六、X光管之輻射偵測：
請註明測量點及距靶1公尺處最高滲漏輻射空氣克馬值：「小於0.87 mGy/h（0.87 mSv/h）」

七、X光室之輻射偵測：
測定條件 kVp mA sec
□管制區內操作人員或工作人員居佔位置之 / 劑量率應不超過10 Sv/h。 / (＞10 Sv/h者須附符合工作人員年劑量限度說明)	□管制區外距任何可接近X光室四周障壁外表 / 面30公分處之劑量率應不超過0.5 Sv/h。 (＞0.5 Sv/h者須附符合一般人年劑量限度說明)

 X光室及周圍環境平面圖 (測得之劑量率平均值請註明於圖上相關位置)

倘因部分特殊醫療需要，受檢人員無法至X光室內接受檢查，須使用移動型功能於診療台上進行檢查者，則醫療機構須另備置移動式鉛屏風，並加做以下測試：
測定條件 kVp mA sec
□管制區內操作人員或工作人員居佔位置之劑量率應不超過10μSv/h。 / (＞10 Sv/h者須附符合工作人員年劑量限度說明)

 X光機偵測場所平面圖(測得之劑量率平均值請註明於圖上相關位置)
 請測量人員居佔位置距靶180公分處之劑量率，使用鉛屏風時請測量鉛屏風後之劑量率。

    1、測量儀器廠牌 型號 序號 。
    2、測量儀器校正日期 年 月 日。
    3、背景劑量率 Sv/h。
    4、可發生游離輻射設備位於 樓，樓上位置為 （劑量率___________
        Sv/h），樓下位置為 （劑量率 Sv/h）。
八、測試時相關照片（應含設備外觀、廠牌型號序號之銘牌及輻射安全測試使用之設備）：

九、測試單位資料：
測試單位編號 測試單位名稱
輻射防護人員簽章 輻射防護人員證書字號 輻專師/員字第 號
    醫療機構陪檢人員簽章 聯絡電話　　　　 分機

單位印信

十、測試結果：□合格 □不合格

    註：1.本報告應確實填寫並用印。
    2.新申請、變更作業場所或遷移新址、恢復使用（逾原下次應登記備查日期）及改裝者，
      設施經營者應於X光機安裝、改裝工程完竣後30日內於主管機關網站「輻射防護雲化服務系統」填具登記備查申請並上傳本測試報告，線上傳送主管機關審查。
      每5年於同意登記月份之前後3個月內實施輻射安全測試（無涉及安裝、改裝之5年
      定期測試）及更換X光管後實施輻射安全測試者，無須向主管機關申報。
    3.醫療機構應將本報告留存備查5年。
    4.本報告格式自112年9月27日起使用。