電腦斷層攝影掃描儀輻射安全審查項目
廠牌： 型號：
審查項目	說明	審核情況
診斷Ｘ光防護管套其滲漏輻射空氣克馬在距靶一公尺處，每小時不得超過1毫戈雷（mGy）。		合格 / □不合格
有用射柱之全部永久性過濾片，在公稱電壓在七十仟伏（kVp）以下時，不得少於一．五毫米鋁厚當量；公稱電壓超過七十仟伏時，不得少於二．五毫米鋁厚當量。		□合格 / □不合格
管電壓容許誤差應小於百分之十		□合格 / □不合格
管電流容許誤差應小於百分之二十		□合格 / □不合格
照射時間容許誤差應小於百分之十		□合格 / □不合格
備有自動終止掃描裝置，在掃描時間超出預設值百分之十前能自動終止掃描，且掃描中斷後必須經人為重新設定掃描條件後，始能重新啟動。		□合格 / □不合格
備有斷層平面指示裝置，且該裝置指示之位置和斷層平面或參考平面間之誤差不得超過3毫米（原標準：5毫米）。		□合格 / □不合格
備有掃描位移指示裝置，且該裝置指示之位移和實際掃描位移間之誤差不得超過1毫米。		□合格 / □不合格