可發生游離輻射設備年度偵測證明
一、基本資料： 測試報告編（序）號：
設施經營者
地址
聯絡人		電 話	（ ） 轉
許可證字號		E - mail
設備名稱	（請參見許可證）	測試日期	年 月 日
設置地點	（請詳填，例：台北院區第一大樓5樓放射科102室）

二、測試項目（合格劃；免驗項目劃□，並於「備註」欄中註明原因）：
項目	注意事項	備註
□1.操作人員或工作人員居佔位置之輻射劑量率註3。	應檢附平面圖，並註明測試條件、偵測位置（包含樓上、下）、偵測結果及背景值。	如附件
□2.作業場所（含輻射管制區）及其四周之輻射劑量率 註3。		如附件
□3.護管套外表面距靶1公尺處不得超過有用射束內中心軸上輸出劑量之千分之一，或X光管罩滲漏輻射應小於0.87mGy/h。（非醫療用途免填）		如附件
□4.安全連鎖及急停裝置功能測試。

三、輻射偵測儀器：（如不敷使用，請自行往下增加）
測試項目1及2之偵測儀器：
廠牌		型號
序號		校正因子
校正單位		校正日期

測試項目3之偵測儀器：
廠牌		型號
序號		校正因子
校正單位		校正日期

四、輻射防護業務單位簽章註4：
輻防人員簽章		輻射防護組織印信
證書字號	輻專 字第 號
輻防人員電話	（ ） 轉

註：1.本報告各項應確實填寫。每年至少執行一次，且需將平面圖及其偵測結果檢附於後，並於每年12月31日前完成網路（https://lice.nusc.gov.tw）申報。
2.若該設備之執照狀態為「停用」者，則免執行本偵測，惟仍應於上述期限內完成網路申報作業。
3.輻射管制區內操作人員或工作人員居佔位置之輻射劑量率應不超過10 μSv/h（超過者，須另檢附符合工作人員年劑量限度說明）；非輻射管制區之輻射劑量率應不超過0.5 μSv/h（超過者，須另檢附符合一般人年劑量限度說明）。
4.依「輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準」，設施經營者設立之設備或規模符合第4條規定者，本報告應由輻防人員（權責人員）及輻防組織簽章；若符合第5條規定者，應由輻防人員（權責人員）簽章；若未達應設置輻防人員或輻防組織者，則免簽章。
5.本報告應蓋設施經營者印信，保存期限5年；本格式自112年9月27日起使用。

受託偵測單位印信
輻防偵字第 號
輻防人員簽章：
設施經營者
印信

附件 （請依實際情況，自行增加/修改）
1.輻射設備位於______樓，樓上位置為：______________，樓下位置為：________________
2.測試條件：
管電壓： 管電流： 曝露時間： 輻射照野：
背景值： μSv/h
3.偵測位置及偵測結果：（輻射偵測單位： ）：
（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示輻射設備位置及（非）輻射管制區範圍）