診斷型ｘ光機（含移動型、透視設備）輻射安全審查項目

廠牌：                        型號：

| 審查項目 | 說明 | 審核情況 |
| --- | --- | --- |
| 一般事項 |  |  |
| 診斷Ｘ光防護管套其滲漏輻射空氣克馬在距靶一公尺處，每小時不得超過1毫戈雷（mGy）。 |  | - 合格 - 不合格 |
| 有用射柱之全部永久性過濾片，在公稱電壓在七十仟伏（kVp）以下時，不得少於一．五毫米鋁厚當量；公稱電壓超過七十仟伏時，不得少於二．五毫米鋁厚當量。 乳房攝影X光機之永久性過濾片其鋁厚當量標準為公稱電壓（kVp）/100+0.03≦HVL（mmAl）。 |  | - 合格 □不合格 |
| 管電壓容許誤差應小於百分之十 |  | - 合格 □不合格 |
| 管電流容許誤差應小於百分之二十 |  | - 合格 □不合格 |
| 照射時間容許誤差應小於百分之十 |  | - 合格 □不合格 |
| 備有限制有用射柱之適當準直儀或錐形筒 |  | - 合格 □不合格 |
| 透視設備（無者免填） |  |  |
| 備有限制有用射柱之適當準直儀或錐形筒 |  | - 合格 □不合格 |
| 靶至檯面距離不得少於三十公分 |  | - 合格 □不合格 |
| 曝露開關必須是控鈕型，並應有定時計時器，預定時間一到即能自動停止，最長設定時間為十分鐘。五分鐘時應具警示功能 |  | - 合格 □不合格 |
| 檯面空氣克馬率每分鐘不得超過八十七毫戈雷 |  | - 合格 □不合格 |
| 主射柱應可限制在螢光屏或影像加強器範圍之內 |  | - 合格 □不合格 |
| 如設有鉛帷者，其面積不少於四十五公分見方，鉛當量不少於○．五毫米 |  | - 合格 □不合格 |
| 移動型設備（非此設備免填） |  |  |
| 靶至皮膚距離不得少於三十公分。 |  | - 合格 □不合格 |
| 操作人員與患者之距離不得少於2公尺 |  | - 合格 □不合格 |
| 曝露開關必須是控鈕型 |  | - 合格 □不合格 |

註：本標準參考IEC標準制定