附件四之二(範例)                          遙控後荷式近接治療設備每日品質保證測試

醫院：______________ ；許可證號碼：醫物字第           號       檢查月份：____年_____月

總評： □合格   □不合格                                   覆核人員簽名：_____________

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 視聽 監視器 | 區域輻射監測器 | 治療室門連鎖及警示系統 | 治療機及控制台指示燈 | 安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷) | 檢視輻射源治療管線完整性 | 檢查人員簽名 | 備註 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

遙控後荷式近接治療設備每月品質保證測試

醫院：______________ ；許可證號碼：醫物字第           號  檢查日期 ：____年____月____日

總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：_______________；   覆核人員簽名：_________________

游離腔/計讀儀：______________  (校正日期：         )

| 項次 | 每月測試項目 | 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 輻射安全系統確認、警示系統、視聽監測器系統、安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷) | 功能正常 |  |
| 2 | 備用電池狀況 | 功能正常 |  |
| 3 | 檢視輻射源導線完整性 | 功能正常 |  |
| 4 | 輻射源速率 | ≦1sec (與基準值比較) |  |
| 5 | 輻射源強度（每月、每年為計算值，換輻射源為實測值） | ≦1%(計算值) |  |
| 6 | 輻射源停留位置 | ≦1mm | 誤差： mm |
| 7 | 輻射源停留時間 | ≦1sec/min | 誤差： sec |

分析及評估：______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

遙控後荷式近接治療設備每年品質保證測試

醫院：_______________；許可證號碼：醫物字第           號  檢查日期 ：____年____月____日

總評：□合格	□不合格    檢查人員簽名：_______________；  覆核人員簽名：_______________

| 項次 | 每年測試項目 | 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月品質保證測試項目 |  |  |
| 2 | 輻射安全系統確認、警示系統、視聽監測器系統、安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷) | 功能正常 |  |
| 3 | 檢視裝療器及裝療管完整性 | 功能正常 |  |

分析及評估：____________________________________________________________

________________________________________________________________ ________________________________________________________________  ________________________________________________________________

________________________________________________________________

遙控後荷式近接治療設備換輻射源品質保證測試

醫院：_______________；許可證號碼：醫物字第           號  檢查日期 ：____年____月____日

總評：□合格	□不合格     檢查人員簽名：_______________ ；覆核人員簽名：_______________

游離腔/計讀儀：______________  (校正日期：         )

| 項次 | 換輻射原測試項目 | 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 輻射安全系統確認、警示系統、視聽監測器系統、安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷) | 功能正常 |  |
| 2 | 輻射源速率 | ≦1sec (與基準值比較) |  |
| 3 | 輻射源強度（每月、每年為計算值，換輻射源為實測值） | ≦5%(實測值) |  |
| 4 | 輻射源停留位置 | ≦1mm |  |
| 5 | 輻射源停留時間 | ≦1sec/min |  |
| 6 | 輻射源擦拭試驗測試值（擦拭輻射源傳輸設備管口周邊；例如：裝療管及裝療管管口周邊） | ≦74Bq |  |

分析及評估：______________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________    ________________________________________________________________

________________________________________________________________