附件七之二(範例) 加馬刀每日品質保證測試
 醫院：______________ ；許可證號碼：醫物字第 號 檢查月份：____年_____月
 總評：	合格	不合格 覆核人員簽名：_____________
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
日期	治療機及控制檯指示燈	視聽監視器	治療室門連鎖	緊急停止裝置	空機運轉	輻射警示器功能	緊急釋放病人工具	自動位置系統	檢查人員簽名	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 註一：新型加馬刀校驗項目僅需執行表格項次1～項次4、項次6。 加馬刀每月品質保證測試
 醫院：______________ ；許可證號碼：醫物字第 號 檢查日期 ：___年___月___日
 總評：	合格	不合格 檢查人員簽名：_____________；覆核人員簽名：_____________
 游離腔/計讀儀：____________（校正日期： ） 測量假體：_____________

項次	每月測試項目	容許值	結果	備註
1	炮耳測試 / (Trunnion Test)	≦0.5 mm		新型加馬刀不須執行(詳見註解)
2	頭盔(Helmet)識別碼檢查	吻合 / (用原廠測試工具)		新型加馬刀不須執行(詳見註解)
3	頭盔帽(Helmet cap) 接合測試	正常 / (用原廠測試工具)		新型加馬刀不須執行(詳見註解)
4	頭盔左右微開關檢查	≦0.1 mm / (用原廠測試工具)		新型加馬刀不須執行(詳見註解)
5	設定計劃與實際使用是否吻合 / (Plan V.S. Actual Interlock)	吻合
6	輸出劑量準確性	≦2%
7	計時器準確性	≦0.01 min
8	病患定位系統(PPS)與治療系統機械中心點(RFP)的一致性	≦0.5 mm		舊型加馬刀不須執行(詳見註解)

註：
(一)舊型加馬刀執行項次1～項次7。
(二)新型加馬刀設計沒有頭盔(Helmet)、炮耳 (Trunnion)及自動位置系統 (APS Positioning Mechanical)功能，故進行項次5～項次8。

分析及評估：_____________________________________________
  ________________________________________________________
  ________________________________________________________
  ________________________________________________________
  ________________________________________________________
加馬刀每年品質保證測試
 醫院：______________ ；許可證號碼：醫物字第 號 檢查日期：___年___月__日
總評：合格	不合格 檢查人員簽名：_____________ ；覆核人員簽名：_____________
游離腔/計讀儀：____________（校正日期： ） 測量假體：_____________

項次	每年測試項目	容許值	結果
1	當月應執行品質保證測試項目
2	準直儀輸出因子	≦5% / (量測值與基準值之差異)	舊型加馬刀不須執行 / (詳見註解)
3	頭盔輸出因子	≦5% / (量測值與基準值之差異)	新型加馬刀不須執行 / (詳見註解)
4	輻射與機械中心點吻合測試	≦0.3mm
5	輻射洩漏測試	符合游離輻射防護法
6	輸出劑量準確性	≦2%

  註：
   (一)	舊型加馬刀執行項次3～項次6。
   (二)	新型加馬刀設計沒有頭盔(Helmet)、炮耳 (Trunnion)及自動位置系統 (APS Positioning Mechanical)功能，故執行項次2、項次4~項次6。

分析及評估：_____________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________