附件三之二(範例)                          鈷六十治療機每日品質保證測試

醫院：_____________；許可證號碼：醫物字第       號  檢查月份：____年_____月

總評：	合格	不合格                        覆核人員簽名：_____________

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 視聽 監視器 | 區域輻射監測器 | 治療室門連鎖 | 治療機及控制台指示燈 | 定位雷射 (≦2mm) | 光學距離指示器(≦2mm) | 檢查人員 簽名 | 備註 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

鈷六十治療機每月品質保證測試

醫院：____________；許可證號碼：醫物字第       號 檢查日期：___年___月___日

總評：合格	不合格 檢查人員簽名：____________；覆核人員簽名：____________

游離腔/計讀儀：______________  (校正日期：         )

| 項次 | 每月測試項目 | 容許值 | 結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 輻射源位置檢測 | 功能正常 |  |  |
| 2 | 緊急關閉鈕 | 功能正常 |  |  |
| 3 | 輸出劑量(準確性) (詳細結果另附表) | ≦2% |  |  |
| 4 | 光照野與輻射照野一致性 | ≦3mm | 測量設備： 25cGy、50cGy 照野： 10 cm SAD： 100 cm 深度： 0.5 cm 最大誤差： mm |  |
| 5 | 照野指示器 | ≦2mm | 55cm照野： 1010cm照野： 2020cm照野： 3030cm照野： 最大誤差： mm |  |
| 6 | 旋轉臂角度指示器 | ≦1 | 0： 90： 180： 270： |  |
| 7 | 準直儀角度指示器 | ≦1 | 0： 90： 180： 270： |  |
| 8 | 十字交叉線中心位置 | ≦1mm |  |  |
| 9 | 楔形濾器托盤插梢 | 功能正常 |  |  |

分析及評估：_____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

鈷六十治療機每年品質保證測試

醫院：____________；許可證號碼：醫物字第       號 檢查日期：___年___月___日

總評：□合格	 □不合格 檢查人員簽名：__________；覆核人員簽名：____________

游離腔/計讀儀校正日期：____________

| 項次 | 每年測試項目 | 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月品質保證測試項目 |  |  |
| 2 | 楔形濾器檢查 | 功能正常 |  |
| 3 | 安全連鎖 (含門、緊急停止與臨時中斷) | 功能正常 | 治療門： 鑰匙： 其他： |
| 4 | 射束中心軸劑量參數 | ≦2% | 照野：5,10,15,20 cm 深度：0.5,5,10,15cm 最大百分誤差： 平均百分誤差： |
| 5 | 楔形濾器穿透因子 | ≦2% | 楔形濾器：30,45,60度 照野： 5,10,15 cm 深度： 5 cm 最大百分誤差： 平均百分誤差： |
| 6 | 計時器線性 | ≦1% | 線性： 誤差： |
| 7 | 射束平坦性 | ≦5% | 照野： 10,20 cm 深度： 0.5,10 cm 最大百分誤差： 平均百分誤差： |
| 8 | 射束對稱性 | ≦2% | 照野： 10,20 cm 深度： 0.5, 10 cm 最大百分誤差： 平均百分誤差： |
| 9 | 準直儀機械旋轉中心 | ≦直徑2mm 圓形範圍 | 誤差： |
| 10 | 旋轉臂機械旋轉中心 | ≦直徑2mm 圓形範圍 | 誤差： |
| 11 | 治療床機械旋轉中心 | ≦直徑2mm 圓形範圍 | 誤差： |
| 12 | 旋轉臂輻射旋轉中心 | ≦直徑2mm 圓形範圍 | 誤差： |
| 13 | 射源外圍鉛屏滲漏測試 (14點測量值另附表) | 平均值≦20μSv/hr 最大值≦100μSv/hr | 偵檢器： 校正日： 平均值： 最大值： |

分析及評估：_____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________