牙科型ｘ光機輻射安全審查項目

廠牌：                        型號：

| 審查項目 | 說明 | 審核情況 |
| --- | --- | --- |
| 診斷Ｘ光防護管套其滲漏輻射空氣克馬在距靶一公尺處，每小時不得超過0.25毫戈雷（mGy）。 |  | - 合格 □不合格 |
| 有用射柱之全部永久性過濾片，在公稱電壓七十仟伏（kVp）以下時，不得少於一．五毫米鋁厚當量；公稱電壓超過七十仟伏（kVp）時，不得少於二．五毫米鋁厚當量。 |  | - 合格 □不合格 |
| 管電壓容許誤差應小於百分之十 |  | - 合格 □不合格 |
| 管電流容許誤差應小於百分之二十 |  | - 合格 □不合格 |
| 照射時間容許誤差應小於百分之十 |  | - 合格 □不合格 |
| 靶至皮膚距離在公稱電壓五十仟伏（kVp）以下時，不得少於十公分；公稱電壓超過五十仟伏（kVp）不得少於十八公分 |  | - 合格 □不合格 |
| 錐體照射區域不得大於七．六公分直徑範圍 |  | - 合格 □不合格 |
| 曝露開關必須是控鈕型 |  | - 合格 □不合格 |

註：本標準參考IEC標準制定