附件三之二(範例) 鈷六十治療機每日品質保證測試
醫院：_____________；許可證號碼：醫物字第 號 檢查月份：____年_____月
總評：	合格	不合格 覆核人員簽名：_____________
	1	2	3	4	5	6	7	8
日期	視聽 監視器	區域輻射監測器	治療室門連鎖	治療機及控制台指示燈	定位雷射 / (≦2mm)	光學距離指示器(≦2mm)	檢查人員 / 簽名	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

鈷六十治療機每月品質保證測試
醫院：____________；許可證號碼：醫物字第 號 檢查日期：___年___月___日
總評：合格	不合格 檢查人員簽名：____________；覆核人員簽名：____________
游離腔/計讀儀：______________ (校正日期： )
項次	每月測試項目	容許值	結果
1	輻射源位置檢測	功能正常
2	緊急關閉鈕	功能正常
3	輸出劑量(準確性) / (詳細結果另附表)	≦2%
4	光照野與輻射照野一致性	≦3mm	測量設備： / 25cGy、50cGy / 照野： 10 cm / SAD： 100 cm / 深度： 0.5 cm / 最大誤差： mm
5	照野指示器	≦2mm	55cm照野： / 1010cm照野： / 2020cm照野： / 3030cm照野： / 最大誤差： mm
6	旋轉臂角度指示器	≦1	0： 90： / 180： 270：
7	準直儀角度指示器	≦1	0： 90： / 180： 270：
8	十字交叉線中心位置	≦1mm
9	楔形濾器托盤插梢	功能正常

分析及評估：_____________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
鈷六十治療機每年品質保證測試
醫院：____________；許可證號碼：醫物字第 號 檢查日期：___年___月___日
總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：__________；覆核人員簽名：____________
游離腔/計讀儀校正日期：____________
項次	每年測試項目	容許值	結果
1	每月品質保證測試項目
2	楔形濾器檢查	功能正常
3	安全連鎖 / (含門、緊急停止與臨時中斷)	功能正常	治療門： / 鑰匙： / 其他：
4	射束中心軸劑量參數	≦2%	照野：5,10,15,20 cm / 深度：0.5,5,10,15cm / 最大百分誤差： / 平均百分誤差：
5	楔形濾器穿透因子	≦2%	楔形濾器：30,45,60度 / 照野： 5,10,15 cm / 深度： 5 cm / 最大百分誤差： / 平均百分誤差：
6	計時器線性	≦1%	線性： / 誤差：
7	射束平坦性	≦5%	照野： 10,20 cm / 深度： 0.5,10 cm / 最大百分誤差： / 平均百分誤差：
8	射束對稱性	≦2%	照野： 10,20 cm / 深度： 0.5, 10 cm / 最大百分誤差： / 平均百分誤差：
9	準直儀機械旋轉中心	≦直徑2mm / 圓形範圍	誤差：
10	旋轉臂機械旋轉中心	≦直徑2mm / 圓形範圍	誤差：
11	治療床機械旋轉中心	≦直徑2mm / 圓形範圍	誤差：
12	旋轉臂輻射旋轉中心	≦直徑2mm / 圓形範圍	誤差：
13	射源外圍鉛屏滲漏測試 / (14點測量值另附表)	平均值≦20μSv/hr / 最大值≦100μSv/hr	偵檢器： / 校正日： / 平均值： / 最大值：

分析及評估：_____________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________