附件四之二(範例) 遙控後荷式近接治療設備每日品質保證測試
醫院：______________ ；許可證號碼：醫物字第 號 檢查月份：____年_____月
總評： □合格 □不合格 覆核人員簽名：_____________
	1	2	3	4	5	6	7	8
日期	視聽 監視器	區域輻射監測器	治療室門連鎖及警示系統	治療機及控制台指示燈	安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷)	檢視輻射源治療管線完整性	檢查人員簽名	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

遙控後荷式近接治療設備每月品質保證測試
醫院：______________ ；許可證號碼：醫物字第 號 檢查日期 ：____年____月____日
總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：_______________； 覆核人員簽名：_________________
游離腔/計讀儀：______________ (校正日期： )

項次	每月測試項目	容許值	結果
1	輻射安全系統確認、警示系統、視聽監測器系統、安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷)	功能正常
2	備用電池狀況	功能正常
3	檢視輻射源導線完整性	功能正常
4	輻射源速率	≦1sec / (與基準值比較)
5	輻射源強度（每月、每年為計算值，換輻射源為實測值）	≦1%(計算值)
6	輻射源停留位置	≦1mm	誤差： mm
7	輻射源停留時間	≦1sec/min	誤差： sec

分析及評估：______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

遙控後荷式近接治療設備每年品質保證測試
醫院：_______________；許可證號碼：醫物字第 號 檢查日期 ：____年____月____日
總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：_______________； 覆核人員簽名：_______________

項次	每年測試項目	容許值	結果
1	每月品質保證測試項目
2	輻射安全系統確認、警示系統、視聽監測器系統、安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷)	功能正常
3	檢視裝療器及裝療管完整性	功能正常

分析及評估：____________________________________________________________
________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
________________________________________________________________

遙控後荷式近接治療設備換輻射源品質保證測試
醫院：_______________；許可證號碼：醫物字第 號 檢查日期 ：____年____月____日
總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：_______________ ；覆核人員簽名：_______________
游離腔/計讀儀：______________ (校正日期： )

項次	換輻射原測試項目	容許值	結果
1	輻射安全系統確認、警示系統、視聽監測器系統、安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷)	功能正常
2	輻射源速率	≦1sec / (與基準值比較)
3	輻射源強度（每月、每年為計算值，換輻射源為實測值）	≦5%(實測值)
4	輻射源停留位置	≦1mm
5	輻射源停留時間	≦1sec/min
6	輻射源擦拭試驗測試值（擦拭輻射源傳輸設備管口周邊；例如：裝療管及裝療管管口周邊）	≦74Bq

分析及評估：______________________________________________________
 _______________________________________________________________
________________________________________________________________ ________________________________________________________________
________________________________________________________________