高強度輻射設施年度偵測證明

一、基本資料：                         測試報告編（序）號：

| 設施經營者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 聯絡人 |  | 聯絡電話 | （ ） 轉 |
| 許可證字號 |  | E - mail |  |
| 設施類別 | □設備（例：質子設施） □物質（例：Co60照射場） | 測試日期 | 年 月 日 |
| 設置地點 | （請詳填，例：台北院區第一大樓5樓放射科102室） |  |  |

二、測試項目（合格劃；免驗項目劃□，並於「備註」欄中註明原因）：

| 項目 | 注意事項 | 備註/說明 |
| --- | --- | --- |
| □1.作業場所（含輻射管制區、監測區）四周之輻射劑量率 註3。 | 1.應檢附平面圖，並標示照射條件、偵測位置（包含樓上、下）、偵測結果及背景值。 2.有關核種分析，請檢附相關報告。 | 如附件 |
| □2.廢水槽、管線之輻射劑量率偵測註3及核種分析。 |  | 如附件 |
| □3.密封放射性物質擦拭測試。 | 請檢附當年執行擦拭測試報告註4 | 如附件 |
| □4.安全連鎖及急停裝置功能測試。 |  |  |

三、輻射偵測儀器：（如不敷使用，請自行往下增加）

| 廠牌 |  | 型號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  | 校正因子 |  |
| 校正單位 |  | 校正日期 |  |

四、輻射防護業務單位簽章註5：

| 輻防人員簽章 |  | 輻射防護組織印信 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 證書字號 | 輻專 字第 號 |  |  |
| 輻防人員電話 | （ ） 轉 |  |  |

註：1.本報告各項應確實填寫。每年至少執行一次，且需將平面圖及其偵測結果檢附於後，並於每年12月31日前完成網路（https://lice.nusc.gov.tw）申報。

2.本設施類別為「設備」者，應包含光子及中子之輻射偵測，另執照狀態若為「停用」，則免執行本偵測，惟仍應於上述期限內完成網路申報作業。

3.輻射管制區內操作人員或工作人員居佔位置之輻射劑量率應不超過10 μSv/h（超過者，須另檢附符合工作人員年劑量限度說明）；非輻射管制區之輻射劑量率應不超過0.5 μSv/h（超過者，須另檢附符合一般人年劑量限度說明）。

4.依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」第54條規定執行擦拭測試，並以主管機關公告之「密封放射性物質擦拭測試報告」填寫。

5.依「輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準」，設施經營者設立之設備或規模符合第4條規定者，本報告應由輻防人員（權責人員）及輻防組織簽章；若符合第5條規定者，應由輻防人員（權責人員）簽章；若未達應設置輻防人員或輻防組織者，則免簽章。

6.本報告應蓋設施經營者印信，保存期限5年；本格式自112年9月27日起使用。

設施經營者

印信

受託偵測單位印信

輻防偵字第          號

輻防人員簽章：

附件_____ （該設施屬「物質」者。請依實際情況，自行修改）

1.設施位於         樓，樓上位置：            ，樓下位置：

2.測試條件：

核種名稱：           ，測試時活度：          ，背景值：       μSv/h

3.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位：        ）：

（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示設施位置及輻射管制區範圍）

附件_____ （該設施屬「物質」者。請依實際情況，自行修改）

1.廢水槽位於    樓，樓上位置：         ，樓下位置：         ，背景值：      μSv/h

2.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位：        ）：

（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示廢水槽、管線位置及輻射管制區範圍）

附件_____    （該設施屬「設備」者。請依實際情況，自行修改）

1.設施位於         樓，樓上位置：              ，樓下位置：

2.測試條件(請標示單位)：

測試條件：                                     ，背景值：           μSv/h

（例如：射源種類/射束能量/射束電流、管電壓/管電流/曝露時間/輻射照野等）

3.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位：        ）：

（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示設施位置及輻射管制區範圍）

附件_____    （該設施屬「設備」者。請依實際情況，自行修改）

1.廢水槽位於    樓，樓上位置：         ，樓下位置：         ，背景值：      μSv/h

2.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位：        ）：

（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示廢水槽、管線位置及輻射管制區範圍）