診斷型ｘ光機（含移動型、透視設備）輻射安全審查項目
廠牌： 型號：
審查項目	說明	審核情況
一般事項
診斷Ｘ光防護管套其滲漏輻射空氣克馬在距靶一公尺處，每小時不得超過1毫戈雷（mGy）。		合格 / 不合格
有用射柱之全部永久性過濾片，在公稱電壓在七十仟伏（kVp）以下時，不得少於一．五毫米鋁厚當量；公稱電壓超過七十仟伏時，不得少於二．五毫米鋁厚當量。 / 乳房攝影X光機之永久性過濾片其鋁厚當量標準為公稱電壓（kVp）/100+0.03≦HVL（mmAl）。		合格 / □不合格
管電壓容許誤差應小於百分之十		合格 / □不合格
管電流容許誤差應小於百分之二十		合格 / □不合格
照射時間容許誤差應小於百分之十		合格 / □不合格
備有限制有用射柱之適當準直儀或錐形筒		合格 / □不合格
透視設備（無者免填）
備有限制有用射柱之適當準直儀或錐形筒		合格 / □不合格
靶至檯面距離不得少於三十公分		合格 / □不合格
曝露開關必須是控鈕型，並應有定時計時器，預定時間一到即能自動停止，最長設定時間為十分鐘。五分鐘時應具警示功能		合格 / □不合格
檯面空氣克馬率每分鐘不得超過八十七毫戈雷		合格 / □不合格
主射柱應可限制在螢光屏或影像加強器範圍之內		合格 / □不合格
如設有鉛帷者，其面積不少於四十五公分見方，鉛當量不少於○．五毫米		合格 / □不合格
移動型設備（非此設備免填）
靶至皮膚距離不得少於三十公分。		合格 / □不合格
操作人員與患者之距離不得少於2公尺		合格 / □不合格
曝露開關必須是控鈕型		合格 / □不合格

註：本標準參考IEC標準制定