附件二之二(範例) 直線加速器每日品質保證測試
 醫院：______________ ；許可證號碼：醫設字第 號 檢查月份：____年_____月
 校驗儀器：______________ 總評：	□合格 □	不合格 覆核人員簽名：_____________
	1	2	3	4	5	6	7	8
日期	視聽 監視器	治療室門連鎖	光子輸出劑量 / (一致性) / 10×10 100MU / 6X 10X 6X(FFF) 10X(FFF)	電子輸出劑量 / (一致性) / 20×20cone 100MU / 6E 9E 12E 15E 18E 21E	定位 / 雷射 / (≦2mm)	光學距離指示器 / (≦2mm)	檢查人員簽名	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

直線加速器每月品質保證測試
 醫院：______________ ；許可證號碼：醫設字第 號 檢查日期 ：____年____月____日
 總評：	□合格	□不合格 檢查人員簽名：_____________；覆核人員簽名：_____________
項次	每月測試項目 (Monthly check items)	容許值	結果
1	光子輸出劑量(準確性) / Photon output calibration (Accuracy) / (詳細結果另附表) / 測量假體： / 劑量測量系統： / 校正日期：	≦2%	照野： 1010 cm / 深度/增建帽厚度： / SSD： 100 cm / 百分誤差： %
2	電子輸出劑量(準確性) / Electron output calibration (Accuracy) / (詳細結果另附表)	≦2%	照野： 1515 cm / 深度/增建帽厚度：dmax / SSD： 100 cm / 百分誤差： %
3	光子射束中心軸於治療深度之劑量參數 / Photon central axis dosimetry parameter constancy	≦2% / (量測值與基準值差異)
4	電子射束中心軸於治療深度之劑量參數 / Electron central axis dosimetry parameter constancy	≦2% / (量測值與基準值差異) / or / ≦2mm / (治療深度內)
5	光子射束剖面劑量分佈一致性 / Photon flatness constancy	≦2% / (FFF：量測值與基準值差異) / or / (Non FFF：平坦性之計算值與基準值差異)	6X、10X、6X(FFF)、10X(FFF)
6	電子射束剖面劑量分佈一致性 / Electron flatness constancy	≦3% / (平坦性之計算值與基準值差異)	6E、9E、12E、15E、18E、21E
7	光子對稱性註 / Photon symmetry constancy	≦3% / (計算值)	6X、10X、6X(FFF)、10X(FFF)
8	電子對稱性 / Electron symmetry constancy	≦3% / (計算值)	6E、9E、12E、15E、18E、21E
9	光照野與輻射照野一致性 / Light/radiation field coincidence	≦2mm	測量設備： / 照野：5、10、15、20cm / SAD：100 cm / 最大誤差： mm
10	旋轉臂及準直儀角度指示器 / Gantry,collimator angle indicators	≦0.5度(數位式) / ≦1度(機械式)	Gantry / Collimator / 0： / 90： / 180： / 270：
11	十字交叉線中心位置 / Cross-hair centering	≦直徑2mm圓形範圍
12	照野指示器 / Field size indicators	≦2mm	X1、X2、Y1、Y2
13	準直儀對稱性 / Collimator symmetry	≦2mm
14	備用輻射遮擋器與多葉準直儀相對位置準確性 / Relative positional accuracy of backup jaw and MLC	≦2mm / (僅適用於具備此裝置之治療設備，例如：Elekta Linac)
15	多葉準直儀葉片遷移速度 / MLC speed	≦0.5cm/sec / (設定之葉片遷移速度與實測值) / (僅適用於執行動態強度調控與強度調控弧形治療技術之設備)
16	多葉準直儀葉片位置準確度 / Leaf of MLC position accuracy	≦2mm (non IMRT) / or / ≦1mm (IMRT)
17	緊急關閉按鈕 / Emergency-off switch	功能正常
18	楔形濾器、電子錐連鎖裝置 / Wedge, electron cone interlock	功能正常

註：
1. 平坦性：於假體內參考深度下輻射照野面積百分之八十內，最大劑量（Dmax）和最小劑量（Dmin）之差與其和之百分比值。平坦性＝〔（Dmax－Dmin）／（Dmax＋Dmin）］× 100%
2. 對稱性：於假體內參考深度下輻射照野面積百分之八十範圍內，在照野中心軸兩邊等距離內，分別取其劑量值差異最大D1及D2點之劑量，兩點劑量之差與該兩點任一點劑量之百分比值。對稱性＝［（D1－D2）/D1或D2］× 100%。D1或D2值取其差異較大者計算。
3. 移除整平濾片（Flattening filter free，FFF）式光子射束不須執行對稱性較驗。

分析及評估：
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

直線加速器每年品質保證測試
醫院：______________ ；許可證號碼：醫設字第 號 檢查日期：___年___月__日
總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：_____________ ；覆核人員簽名：_____________
游離腔/計讀儀：______________ (校正日期： ) 測量假體：__________________
項次	每年測試項目(Annual check items)	容許值	結果
1	每月品質保證測試項目
2	準直儀輻射旋轉中心 / Collimator radiation isocenter	≦直徑2mm圓形範圍
3	旋轉臂輻射旋轉中心 / Gantry radiation isocenter	≦直徑2mm圓形範圍
4	治療床輻射旋轉中心 / Couch radiation isocenter	≦直徑2mm圓形範圍
5	治療床位移準確性 / Couch movement accuracy	≦2mm
6	多葉準直儀葉片穿透率 / MLC transmission rate	≦（基準值+0.5%）
7	多葉準直儀葉片位置再現性 / MLC position reproducibility	≦2mm (non IMRT) / or / ≦1mm (IMRT)
8	光子照野因子 / Photon field size factor constancy	≦2%
9	電子錐因子 / Electron cone factor constancy	≦2%
10	光子/電子射束中心軸百分深度劑量比，組織與假體比或組織與最大劑量比Photon/electron central axis PDD, TPR or TMR constancy	≦2%	照野：5,10,15,20,25 cm / 深度：0.5,5,10,15,20 cm / 最大百分誤差： / 平均百分誤差：
11	穿透因子 / Transmission factor constancy	≦2%
12	楔形濾器穿透因子 / Wedge transmission factor constancy	≦2%	楔形濾器：15,30,45,60 度 / 照野：5,10,15 cm / 深度：5~10 cm / 最大百分誤差： / 平均百分誤差：
13	監測游離腔之線性 / Monitor chamber linearity	≦2%
14	區域監測器 / Area monitor	功能正常
15	安全性連鎖 / (含門、緊急停止與臨時中斷) / Safety interlock	功能正常

分析及評估：
________________________________________________________________
________________________________________________________________