附件六之二(範例)                                電腦刀每日品質保證測試

醫院：_____________；許可證號碼：醫設字第        號 檢查月份：____年_____月

校驗儀器：_____________  總評： □合格 □不合格 覆核人員簽名：_____________

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 治療機及控制檯指示燈 | 視聽監視器 | 治療室門連鎖 | 緊急停止裝置 | 雷射位置(≦2mm) | 輻射警示器 | 光子輸出劑量(≦2%) | 機器狀態的參數 | 檢查人員簽名 | 備註 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

電腦刀每月品質保證測試

醫院：__________；許可證號碼：醫設字第        號 檢查日期 ：___年___月___日

總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：____________；覆核人員簽名：____________

游離腔/計讀儀：____________（校正日期：         ）測量假體：_____________

| 項次 | 每月測試項目 | 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光子輸出劑量(準確性) | ≦2% |  |
| 2 | 準直儀連鎖裝置 | 功能正常 |  |
| 3 | 治療床移動準確性 | ≦1mm |  |
| 4 | 輻射與機械中心點之 一致性 | ≦1mm |  |
| 5 | 光子射束中心軸於治療深度之劑量參數 | ≦2% (量測值與基準值每一點之差異) |  |
| 6 | 光子對稱與平坦性 | ≦3% (對稱性：計算值 平坦性：計算值與基準值之差異) |  |
| 7 | 影像導引系統 | ≦1mm |  |
| 8 | 電腦刀全系統確認 | ≦1.5mm |  |
| 9 | 葉片位置準確度 | ≦1mm(SAD=800mm) or ≦0.5mm(膠片SAD=433.5mmm) |  |

分析及評估：_____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

電腦刀每年品質保證測試

醫院：_____________；許可證號碼：醫設字第       號 檢查日期：___年___月__日

總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：___________；覆核人員簽名：____________

游離腔/計讀儀：______________ (校正日期：         )測量假體：_____________

| 項次 | 每年測試項目 | 容許值 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月品質保證測試項目 |  |  |
| 2 | 治療機及控制檯 指示燈 | 功能正常 |  |
| 3 | 視聽監視器 | 功能正常 |  |
| 4 | 治療室門連鎖 | 功能正常 |  |
| 5 | 緊急停止裝置 | 功能正常 |  |
| 6 | 原始點之雷射位置(Laser@Perch) | ≦2mm |  |
| 7 | 輻射警示器功能 | 功能正常 |  |
| 8 | 機器狀態的參數 | 數值正常 |  |
| 9 | 光子輸出劑量 (準確性) | ≦2% |  |
| 10 | 準直儀連鎖裝置 | 功能正常 |  |
| 11 | 治療床移動準確性 | ≦1mm |  |
| 12 | 機械手臂的準確性(Isopost) | ≦0.5mm |  |
| 13 | 光子射束中心軸於治療深度之劑量參數 | ≦2% (量測值與基準值每一點之差異) |  |
| 14 | 光子對稱與平坦性 | ≦3% (對稱性：計算值 平坦性：計算值與基準值之差異) |  |
| 15 | 準直儀輸出因子 | ≦2% (量測值與基準值之差異) |  |
| 16 | 影像導引系統 | ≦1mm |  |
| 17 | 電腦刀全系統確認 | ≦1.5mm |  |
| 18 | 葉片位置再現性 | ≦1mm(SAD=800mm) or ≦0.5mm(膠片SAD=433.5mmm) |  |
| 19 | 葉片穿透率 | ≦0.5% or ≦超過0.5%面積在1mm2 以下 |  |

分析及評估：_____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________