電腦斷層攝影掃描儀輻射安全審查項目

廠牌：                        型號：

| 審查項目 | 說明 | 審核情況 |
| --- | --- | --- |
| 診斷Ｘ光防護管套其滲漏輻射空氣克馬在距靶一公尺處，每小時不得超過1毫戈雷（mGy）。 |  | - 合格 □不合格 |
| 有用射柱之全部永久性過濾片，在公稱電壓在七十仟伏（kVp）以下時，不得少於一．五毫米鋁厚當量；公稱電壓超過七十仟伏時，不得少於二．五毫米鋁厚當量。 |  | □合格 □不合格 |
| 管電壓容許誤差應小於百分之十 |  | □合格 □不合格 |
| 管電流容許誤差應小於百分之二十 |  | □合格 □不合格 |
| 照射時間容許誤差應小於百分之十 |  | □合格 □不合格 |
| 備有自動終止掃描裝置，在掃描時間超出預設值百分之十前能自動終止掃描，且掃描中斷後必須經人為重新設定掃描條件後，始能重新啟動。 |  | □合格 □不合格 |
| 備有斷層平面指示裝置，且該裝置指示之位置和斷層平面或參考平面間之誤差不得超過3毫米（原標準：5毫米）。 |  | □合格 □不合格 |
| 備有掃描位移指示裝置，且該裝置指示之位移和實際掃描位移間之誤差不得超過1毫米。 |  | □合格 □不合格 |