# 洗片機品管紀錄表

洗片機型號：	軟片型號：	乳膠批號：	年 月

Month:
Date:

	+0.15

	+0.10

Density / Difference / HD Step # / LD Step #

	-0.10

	-0.10

	-0.15

	+0.15

	+0.10

Mid / Density / Step #

	-0.10

	-0.10

	-0.15

	+0.03

Base + Fog

REPLENISHMENT RATE					TEMPERATURE
Date	Developer	Fixer		Date	Developer	Fixer		Date	Developer	Wash		Date	Developer	Wash

洗片機品管記錄表（續）

備註

日期	改善方法

# 假體影像檢測表
kVp	軟片廠牌：	片匣編號：	年份	年

月份：
日期：
品管人員簽名:

AEC Density / Control Setting

	+0.05

Density / Difference

	-0.05

	+0.20

	+0.10

Background Optical Density

	-0.10

	-0.10

	-0.20

	5

	4
Fibers
	3

	2

		4

No. / Visible		3
	Specks
		2

		1

	4

	3
Masses
	2

	1

	+15

	+10

mAs / (+ 15%)

	-10

	-15

假體影像檢測表（續）

##### Emulsion Log
Date	Size	Emulsion Number		Date	Size	Emulsion Number

Remarks

Date	Action

乳房攝影重照片/廢片分析表

日期： 年 月 日 至 月 日

Reason for Reject	Projection Repeated / (mark one for each repeated film)
	Left / CC	Right / CC	Left / MLO	Right / MLO	Left / Other	Right / Other	Number of Films	% of Repeats
1. Positioning
2. Patient Motion
3. Light Films
4. Dark Films
5. Black Films
6. Static, Artifacts
7. Fog
8. Incorrect ID or Double Exposure
9. Mechanical
10. Miscellaneous
11. Good Films (No / apparent reason)
12. Clear Film
13. Wire Localization
14. Q.C.
						Number	%
					Repeats (1-11)

					Rejects (All; 1-14)
	Total Films Used

Remarks:
Corrective Action:

乳房攝影品管清單（A）

每日/每週的檢視

年份
月份
日期
簽名
洗片機品管 / （每日）
假體影像（每週）

年份
月份
日期
簽名
洗片機品管 / （每日）
假體影像（每週）

乳房攝影品管清單（B）

每季/每半年的檢視

年份
月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
重照片分析 / (2%的變化) / (每季)
暗房霧化 / ( 0.05) (每半年)
壓迫力 / (11.4－20.4 kg) / (每半年)
非年度品保專業人員 / 簽名

日期				檢視項目				意見

乳房攝影單元組件檢查
		乳房攝影機製造廠商： 型號： / 增感屏製造廠商： 型號： / 底片製造廠商： 型號： / 合 / 格 不合格 無法執行 / （1）整個乳房攝影系統在機械方面是穩定的 □ □ □ / （2）所有可動的部分平穩動作，沒有任何阻礙 □ □ □ / （3）所有卡榫及制動裝置功能正常 □ □ □ / （4）影像接收裝置支撐物組件不會晃動 □ □ □ / （5）影像接收裝置可平滑地置入影像接收裝置支撐物組件 □ □ □ / （6）影像接收裝置支撐物組件在任何方向都能安全穩固地托住影像接收裝置 □ □ □ / （7）壓迫乳房厚度的準確性在±0.5公分，再現性在±2公釐以內 □ □ □ / 假體測得厚度（公釐） 20 40 40 40 60 80 / 顯示厚度（小壓迫板） / 顯示厚度（大壓迫板） / （8）乳房壓迫板於壓迫時任兩處厚度差需小於1公分 □ □ □ / （9）病患或工作人員不會接觸到銳利、粗糙邊緣，或其它包括電的危害 □ □ □ / （10）已張貼操作者使用的技術參數表 □ □ □ / （請附技術控制參數表） / （11）曝露時操作者有適當的輻射屏蔽保護 □ □ □ / （12）所有指示燈功能正常 □ □ □ / （13）在射源至影像接收裝置之最大距離處，光照野的光照度不小於160勒克斯 □ □ □ / （14）壓迫板之最大壓迫力介於11.4至20.4公斤重之間 □ □ □ / 動力壓迫（公斤重）＝ 手動壓迫（公斤重）＝ / （15）自動解除壓迫的功能可以關閉以維持壓迫，且其狀態連續顯示 □ □ □ / （16）在斷電時可以手動方式緊急解除壓迫 □ □ □ / 建議事項：

準直儀狀況評估

射源至影像接收裝置的距離（SID）:					公分

靶極材質	鉬			鉬
照野大小	1824			2430
偏差大小	公分		SID％	公分	SID％	公分	SID％	公分	SID％
光照野與輻射照野的差異
左側
右側
左右兩側的差異總和
胸壁側
前側
胸壁側與前側的差異總和
輻射照野與影像接收裝置間的差異(保留正、負號)
左側差異
右側差異
胸壁側差異
前側差異
壓迫板胸壁側與影像接收裝置胸壁側間之一致性
壓迫板胸壁側與影像接收裝置胸壁側間之差異
可見壓迫板邊緣?		是 / 否		是 / 否		是 / 否		是 / 否

*測試時需包含所有平常會使用的準直儀/影像接收裝置/壓迫板組合及靶極材料

判定準則：
(1) 光照野與輻射照野左右的差異加總及前側、胸壁側的差異加總皆須在2%SID內。
(2) 輻射照野於四個邊緣皆不應超過影像接收裝置2%SID 以上。輻射照野於胸壁側應超過影像接收裝置邊緣。對於另外
三個邊緣，若輻射照野落於影像接收裝置內，左右側之容許差異為-2%SID，而前側之容許差異則為-4%SID。
(3) 壓迫板邊緣於胸壁側應超出影像接收裝置邊緣，且其超過範圍應在1%SID 之內。

假體影像品質評估

使用的假體：
自動曝露控制偵測器位置：
片匣尺寸：					增感屏廠牌及型號：
片匣編號：					底片廠牌及型號：

	前次測試					本次測試	建議
測試日期
靶極/濾片
管電壓峰值設定
光密度控制設定
管電流時間乘積
管電流時間乘積變動百分比
背景光密度
背景光密度變動
圓盤外光密度
圓盤內光密度
光密度差值
光密度差值變動
可見纖維數
可見纖維分數 ( 含假影扣分 )
可見纖維分數變動
可見模擬鈣化點群
可見模擬鈣化點群分數 ( 含假影扣分 )
可見模擬鈣化點群分數變動
可見模擬腫塊物
可見模擬腫塊物分數 ( 含假影扣分 )
可見模擬腫塊物分數變動

*測試時需包含臨床所使用各種廠牌型號之乳房攝影片

判定準則：
(1)假體影像背景光密度基準值應達1.40，且測試時至少須達1.20
(2)壓克力圓盤內外的光密度差值應至少為0.40
(3)假體影像判分結果須至少纖維4分、鈣化點群3分及腫塊物3分
(4)和前次測試比較，使用自動曝露控制所得之管電流時間乘積變動須介於±15%，背景光密度改變須介於

射束品質的評估(半值層的量測)
劑量計廠牌及型號：					校正日期：
使用之濾片廠牌及型號：

顯示的管電壓峰值設定
靶極/濾片
管電流(毫安培)
曝露時間(秒)
管電流時間乘積(毫安培秒)
曝露量測(毫侖琴)：
未加鋁片時，E(0a)
加入0.2公釐鋁片時，E(2)
加入0.3公釐鋁片時，E(3)
加入0.4公釐鋁片時，E(4)
加入0.5公釐鋁片時，E(5)
加入0.6公釐鋁片時，E(6)
未加鋁片時，E(0b)
平均E(0)=(E(0a)+E(0b))/2
計算所得半值層(公釐鋁)
校正所得半值層(公釐鋁) [視情況]
容許之最小半值層(公釐鋁)
容許之最小半值層(公釐鋁)

*測試時需包含臨床所有會使用的管電壓峰值及靶極/濾片組合

				Ea代表略大於E0/2的曝露值，ta代表相對應的鋁片厚度
				Eb代表略小於E0/2的曝露值，tb代表相對應的鋁片厚度

判定準則：
(1) 於壓迫板存在時，所測量的半值層需大於或等於下列的值：

(2)建議半值層上限應符合：					對於鉬/鉬組合，C = 0.12公釐鋁；對於鉬/銠組合，C = 0.19公釐鋁；對於銠/銠組合，C = 0.22公釐鋁；

				對於鎢/銠組合，C = 0.30公釐鋁。

乳房入射曝露、自動曝露控制的再現性、平均乳腺劑量和輻射輸出
射源至影像接收裝置的距離 ( 公分 )：
射源至偵檢器位置 ( 公分 )：
射源至移動式鉛柵距離 ( 公分 )：
劑量計廠牌及型號：					校正日 / 期：

	乳房厚度(公分)			4.2
	顯示之電壓峰值設定
	靶極/濾片
	自動曝露控制模式
	自動曝露控制偵測器位置
	自動曝露光密度控制設定
	測得之半值層(公釐鋁)

乳房入射曝露與自動曝露控制的再現性
				曝露值	管電流時間	曝露值	管電流時間	曝露值	管電流時間	曝露值	管電流時間
				(侖琴)	乘積	(侖琴)	乘積	(侖琴)	乘積	(侖琴)	乘積
	第一次曝露
	第二次曝露
	第三次曝露
	第四次曝露
	平均值
	標準差
	變異係數
	判定標準：曝露或管電流時間乘積任一個的變異係數不應大於0.05

平均乳腺劑量
	平方反比修正至皮膚表面的曝露(侖琴)
	劑量轉換因子 （DgN, 毫雷得/侖琴）
	計算所得平均乳腺劑量 (毫雷得)
		平均乳腺劑量(毫雷得）= 乳房入射曝露(侖琴)×劑量轉換因子(毫雷得/侖琴)

	*必要時，可針對其他厚度的假體做量測
	判定準則：在4.2公分有效乳房厚度的假體下測得之平均乳腺劑量不應超過300毫雷得

輻射輸出率
	(1) 曝露時間3秒以上 (2) 游離腔置於乳房支撐平台上4.5公分		管電壓峰值	陽極靶	濾片	射源至影像接收裝置的距離(公分)	曝露 (毫侖琴)	管電流時間乘積	曝露時間 （秒）	曝露率 (毫侖琴/秒)	空氣克馬 (毫格雷/秒)
			28	鉬	鉬
			28	鉬	鉬

		空氣克馬(毫格雷/秒）= 曝露率(毫侖琴/秒)×0.00873(毫格雷/毫侖琴)

	*測試時需包含臨床上所使用的射源至影像接收裝置距離
	判定準則：輻射輸出率應至少800毫侖琴/秒(空氣克馬7.0毫格雷/秒)